## 论证后
序列 | 货物名称 | 规格及技术参数
1 | 移动式平板C形臂X射线机 | 一、技术参数： 1、总体要求 1.1 设备用途：适用脊柱外科、骨科、创伤科、疼痛科、手术室等科室 1.2 设备要求：移动式平板C形臂 2、主要技术参数 2.1 高压发生器 2.1.1 高压发生器：高频高压发生器 2.1.2 最大输出功率：≥5kW ★2.1.3 发生器频率：≥100kHz（需提供第三方检测报告证明） 2.1.4 透视最大KV值：≥120kV ★2.1.5 脉冲透视最大mA值：≥30mA（需提供第三方检测报告证明） 2.1.6 脉冲透视：具备自动变频控制技术 ★2.1.7 摄片最大mA值：≥100mA（需提供第三方检测报告证明） 2.1.8 数字化摄片功能：具备 2.2 球管 ★2.2.1 透视焦点：小焦点≤0.3mm，大焦点≤1.5mm（需提供第三方检测报告证明） 2.2.2 阳极热容量：≥45KHU 2.3 数字化影像系统 2.3.1 探测器类型：非晶硅 2.3.2 探测器散烁体类型：碘化铯 2.3.3 动态平板探测器：具备 2.3.4 成像范围：≥9英寸×9英寸（21cm×21cm） 2.3.5 动态范围：≥16位 2.3.6 采集矩阵：≥1024×1024 2.3.7 像素尺寸：≤205微米 2.3.8 空间分辨率：≥2.5LP/mm 2.3.9 工作站监视器尺寸：≥19英寸 2.3.10 工作站监视器：2台1M灰阶医用显示器，用于图像分屏显示 ★2.3.11 主机监视器：1台1M灰阶医用显示器，用于近台观察图像 ★2.3.12 主机监视器尺寸：≥19英寸
2.3.13 工作站软件：登记：登记保存、病历查询、Worklist；采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、边缘增强、递归降噪；处理：锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量；报表：保存、预览、专家模板； 2.3.14 图像处理软件：具有快速动态图像处理与显示平台（RCDPS）,多分辨率分析图像增强处理技术。 2.3.15 自动亮度跟踪功能：具备 2.3.16 多重自动保护及故障代码提示功能：具备 2.3.17 标配DICOM3.0接口：具备 2.3.18 DAP辐射剂量显示功能：具备 2.4 C形臂机架 2.4.1 SID：≥1000mm 2.4.2 开口：≥800mm 2.4.3 垂直升降：电动，≥400mm 2.4.4 左右摆角：≥+/-15° 2.4.5 C臂旋转角度：≥±180° 2.4.6 C臂轨道内运动角度：≥135° 2.4.7 导向轮及主轮：导向轮可以任意方向转动，主轮90°旋转 2.4.8 激光定位功能：具备机架双向定位配置 ★2.4.9 手持控制器：具备曝光条件调节，运动控制功能。（需提供设备实物图证明） 2.4.10 主机操作界面：智能人体图形化触摸屏 2.4.11 C臂机架自平衡，在不锁的情况下不会滑动，防止机架滑动撞到病人：具备 二、标准配置 C形臂主机架 1套 高频高压X射线发生器和高频逆变电源 1套 19英寸液晶显示器 3套 9英寸×9英寸动态平板探测器 1套 数字采集处理工作站 1套 密纹滤线栅 1套 电动可调式限束器 1套 手持控制器 1套 激光一字定位器 4个 球管 1套
总计