货物（设备）采购合同

买方（甲方）：河南大学                签订地点：河南开封

卖方（乙方）：河南豫招进出口有限公司  签订时间：

根据《中华人民共和国招标投标法》、 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：捌佰壹拾玖万捌仟元整（¥ 8198000.00元）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1、乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2、购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子减薄仪 | 1051 | E. A. FIschione Instruments, Inc | 台 | 1.0 | 1145000.0 | 1145000.0 |
| 2 | 冷冻干燥机 | Freezone 2.5L | Labconco Corporation | 台 | 1.0 | 253000.0 | 253000.0 |
| 3 | 玻璃制刀机 | EM KMR3 | Leica Microsystems Holdings GmbH | 台 | 1.0 | 213000.0 | 213000.0 |
| 4 | 全波长扫描式多功能微孔板读数仪 | Varioskan LUX | Thermo Scientific | 台 | 1.0 | 580000.0 | 580000.0 |
| 5 | 台式高速冷冻离心机 | AllegraX-30R | BECKMAN COULTER | 台 | 1.0 | 180000.0 | 180000.0 |
| 6 | 多模式热红质联用分析系统 （热重-红外-质谱联用仪） | TGA2+Nicolet iS50+Trace 1600-ISQ 7610 | METTLER TOLEDO & Thermofisher Scientific | 台 | 1.0 | 2237000.0 | 2237000.0 |
| 7 | 高分辨共聚焦显微拉曼光谱仪 | inVia Reflex | Renishaw plc | 台 | 1.0 | 1940000.0 | 1940000.0 |
| 8 | 多模式成像定量分析系统 | 0dysseyM | Ll-COR Inc | 台 | 1.0 | 1650000.0 | 1650000.0 |

3、详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起 90 日历日 内 （按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同货物（设备）验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、货物（设备）验收标准、验收方式

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在合理期限内提出异议。

2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物（设备）验收申请。

3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

七、货物（设备）付款时间、支付方式和支付条件

1、货物（设备）到达合同约定的交货地点并经甲、乙双方进行验收合格后，乙方向甲方提供本合同金额5%的银行保函(有效期三年)，甲方收到银行保函并查验无误后，向乙方支付总合同金额的100%( 8198000.00 元)，大写：捌佰壹拾玖万捌仟元整。以上涉及金额部分均为人民币计价，合同期内由于汇率变动产生的经营风险由乙方承担，乙方放弃以情势变更为理由要求变更甲方的付款金额。如遇不可抗力或不归责于甲方原因造成的付款延迟，甲方无需承担延迟付款的违约责任。

2、支付方式:

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方（中标方）在 交通 银行股份有限 公司在 河南省 分行开立的账户，该回款账户未经 河南豫招进出口有限 公司同意不得更改，具体账户信息如下:

统一社会信用代码:91410105674144270C   账户名称:河南豫招进出口有限公司

账号:411626999011001054272            开户银行:交行河南省分行

3、甲方每次付款前，乙方需按每次付款金额开具符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。

4、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。

5、本合同为固定单价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲方在合同履行过程中，根据采购需求，需要追加与合同标的相同货物或服务的，可以签订补充协议，追加部分的价款不应超出合同价款的10%。

八、违约责任

1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的0.5％向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过 7 日的或违约金累积达到合同总金额的10%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同，要求乙方支付合同金额 30%的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付不超过设备款总值30%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。如果根据合同标的和履行的情况不具备更换条件的，乙方应向甲方支付不超过设备（货物）合同款总值30%的违约金，并按二种商品之间差价的二倍金额赔偿甲方的损失。

3、乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、本货物（设备）的质保期 3 年，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方无条件同意并承担由此产生的所有费用和责任。

6.货物（设备）经验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支付货款，每逾期一日，未付货款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。

九、特别约定

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十、争议解决方式和管辖

因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、生效及其它

1、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 生产商 | 原产地（国） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子减薄仪 | 1051 | 1.功能 利用离子束作用于样品表面,实现样品减薄，通过调节离子束斑直径和能量大小,使样品厚度接近电子透明程度，制备可直接进行TEM观察的样品。 2.配置清单 2.1 精密离子减薄仪1台 2.2 配套光学显微镜1台 3.技术指标 3.1 精密离子减薄仪 3.1.1离子源：两束独立可调节的全电磁线圈聚焦氩离子源，无永磁体，离子枪无任何耗材； 3.1.2加速电压范围：每支离子枪能量均包含100 eV 到10 keV，可选择单枪工作或双枪工作，两支电子枪电压均独立连续可调满足高电压快速减薄，低电压精细修复；步进0.1kV 3.1.3束斑尺寸：300μm到5mm，可连续调节，精度：1%； 3.1.4离子束束流密度：≥10 mA/cm2。可选择单个或者两个离子源工作，每个离子源都有独立法拉第杯直接检测电子束流值； 3.1.5减薄角度范围：+10°~-15°之间，且每只离子枪可独立调节。精度为1° 3.1.6真空系统：两级真空系统：无油机械泵和80L/s涡轮分子泵；真空度 ≤5X10-6mbar； 3.1.7用户界面：触摸屏内嵌式用户界面，通过软件可选择单枪或双枪工作，聚焦量从 0-100%，离子枪工作角度-15°～+10°，控制系统触屏尺寸：10英寸，可设定减薄时间、存储并读取不同材料制样程序等功能，具备自动加工功能，具备系统自检功能及事件记录器； 3.1.8样品台:样品台直径3mm，能够水平360度连续旋转，同时可进行+180°- -180°摇摆，减小离子束减薄时带来的窗帘效应； 3.1.9具备预换样室设计，不破坏设备整体真空，盖板直径122mm，内径15mm，高度10mm换样时间＜1min； 3.2配备辅助观察光学显微镜 3.2.1配备光学正置体式显微镜放大倍数7到45倍，具备静电防护功能；主机内具备防霉设计； 3.3稳压电源UPS≥5KVA，断电保护≥10分钟； 3.4提供备品备件包含：设备调试专用工具套装1套，密封系统备用O圈套装 1 套，气体连接装置专用气管接头1套，离子枪清枪配套工具 1 套； | 1 | E. A. FIschione Instruments, Inc | 美国 |
| 2 | 冷冻干燥机 | Freezone 2.5L | 1.功能 用于食品、化学品、生物样品等的冷冻干燥，实现样品的长时间保存或进一步分析。 2.配置清单 2.1 主机1台 2.2 透明干燥室1个 2.3 防腐蚀的隔膜真空泵1台 2.4 高性能真空泵油1瓶：≥2L 2.5 外挂瓶1个 3.技术指标 3.1 主机 *3.1.1 冷阱体积4.2L，除冰量 2.5L； 3.1.2 除冰速率2L/24Hr； 3.1.3 冷阱温度：50℃； 3.1.4 冷阱盖：透明亚克力材质，厚度19mm，直径76mm； *3.1.5 彩色触摸屏5英寸； *3.1.6 内置设备操控和运行软件，可以显示冻干曲线，具有报警功能；开启冷阱和真空泵模式：自动或手动方式； 3.1.7 可设置不同的用户权限，避免运行参数被任意修改； 3.1.8 参数单位可选，包括温度（℃/℉可选）和气压（mBar/Pa/Torr可选）等； 3.1.9 运行数据可通过USB接口或无线网络导出； 3.1.10 报警信息可通过无线网络传输至手机设备或用户邮箱； 3.1.11 标配真空管和管箍； 3.1.12 自动热气除霜； 3.1.13 冷阱水分报警连锁装置，开机时如果探测到冷阱内有水分可阻止真空启动； *3.1.14 真空释放阀可在冻干结束后自动释放空气进入系统，如果冻干中断，重新启动继续运行时间：5min； *3.1.15 真空度可在1.5mBar至最低真空度（0）之间任意控制； 3.2 透明干燥室 3.2.1 透明干燥室尺寸(W×D×H)：34.3cm×38.6cm×43.2cm； 3.2.2 有≥8个冻干瓶接口，配套3层搁架，搁架尺寸：直径≥16cm 高度≥24cm； 3.3 防腐蚀的隔膜真空泵 3.3.1 真空度 3.3.1.1 真空泵的真空度≤0.003mbar； | 1 | Labconco Corporation | 美国 |
| 3 | 玻璃制刀机 | EM KMR3 | 1.功能 利用玻璃条制作玻璃刀，用于超薄切片机切片使用。 2.配置清单 2.1 玻璃制刀机主机1台 2.2 玻璃刀盒2个 2.3 玻璃条30个 2.4 防尘罩1个 3.技术指标 3.1 玻璃制刀机主机 3.1.1 断裂原理：平衡断裂法； 3.1.2 断裂压力：1-5档旋扭调节，刻度显示，自动复位； 3.1.3 切割滚轮：钨钢合金，自动复位； 3.1.4 切割划痕长度：使用2个不同长度，可预设参数； 3.1.5 切割划痕角度：45°； 3.1.6 操作模式：手动； 3.2 玻璃刀盒（含玻璃刀条）技术指标 3.2.1 玻璃条：超薄切片专用玻璃条； 3.2.2 玻璃刀条尺寸：(W×D×H)：400 mm ×25.4 mm×6.4 mm； | 1 | Leica Microsystems HoldingsGmbH | 德国 |
| 4 | 全波长扫描式多功能微孔板读数仪 | Varioskan LUX | 1.功能 主要功能包括化学发光（辉光和闪光）、发光共振能量转移(BRET)、 AlphaScreen/AlphaLISA、NanoBRET、气体控制、进样器、超微量检测版检测功能、检测瞬时荧光等。荧光信号可从顶部或底部读取，化学发光检测支持Glow型辉光反应和Flash快速闪光反应等。在各检测模式下，均可进行光谱扫描。 2.配置清单 2.1 主机：包括光吸收、荧光、化学发光（含8位滤光片光路）、时间分辨荧光(TRF, TR-FRET, hTRF)功能、瞬时荧光功能 2.2 自动进样器1根 2.3 配套中英文语言版本高级分析软件1套，无安装限制 2.4 电脑1台 3.技术指标 3.1 主机 3.1.1 常规指标 *3.1.1.1 检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光(辉光和闪光) 、时间分辨荧光(TRF, TR-FRET, hTRF)、生物发光共振能量转移（BRET/NanoBRET）； *3.1.1.2 光路设计：光栅光路和滤光片光路双系统； 3.1.1.3 光源：高能氙闪灯；功率300W，寿命：≥10 亿次（氙闪灯按闪烁次数）； *3.1.1.4 检测器：3 个独立检测器； 3.1.1.5 光吸收：光电二极管； 3.1.1.6 荧光：可检测800nm 荧光信号的红外敏感光电倍增管（PMT）； 3.1.1.7 化学发光：可检测微弱化学发光的暗电流单光子计数光电倍增管（PMT）； 3.1.1.8 光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收，荧光，发光 1nm 间隔扫描； 3.1.1.9 温控范围：室温+4℃-45℃； 3.1.1.10 振荡器：振荡模式、速度，幅度可调； 3.1.1.11 读板类型：6-1536 孔板； 3.1.1.12测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求； 3.1.2 光吸收检测 *3.1.2.1 波长范围：200 - 1000 nm； 3.1.2.2 带宽： 200-1000nm范围内均是5nm； 3.1.2.3 读数范围：0-6Abs； 3.1.2.4 杂散光：＜0.006% at 230 nm； 3.1.3 荧光检测 *3.1.3.1 光栅带宽可调，200-1000nm 范围内最小带宽 5 nm，最大带宽 12nm； 3.1.3.2 波长范围：波长范围：激发200-1000nm； 3.1.3.3 波长范围：发射280-840 nm； 3.1.3.4 荧光检测灵敏度：＜0.4 fmol 荧光素/孔； 3.1.3.5 荧光动态范围：＞ 6个数量级； 3.1.4 化学发光 3.1.4.1 独立化学发光检测模块，含光栅以及独立滤光片检测光路； 3.1.4.2 标配8位滤光片轮，支持NanoBRET检测等多色发光检测，实现在活细胞内实时监测蛋白相互作用；滤光片3个，滤光片包含 405 nm、450 nm、620nm； *3.1.4.3 化学发光灵敏度：＜7 amol ATP/孔； 3.1.4.4 具备发光光谱扫描功能，可进行1 nm 步进发光光谱扫描； 3.1.4.5 化学发光动态范围：0-1×109；具有自动增益功能至少三档可调，至少包括：7decades、8decades、9decades； 3.1.5 时间分辨荧光功能 3.1.5.1 时间分辨荧光专用高能氙闪灯，功率 300W，寿命：≥10 亿次（氙闪灯按闪烁次数），光栅和滤光片双光路； 3.1.5.2 具有时间分辨荧光1nm 间隔光谱扫描功能； *3.1.5.3 时间分辨荧光检测灵敏度：＜1amol Eu/孔； 3.1.5.4 支持板型： 6-1536 孔板； 3.1.6 自动进样器 3.1.6.1 适用板型6-384 孔板； 3.1.6.2 注射器规格1mL； 3.1.6.3 分液体积 最小2μl，最大5000μl，增量1μl（1mL 注射器）； 3.1.6.4 准确性 1μl（50μl，0.4mm管嘴）； 3.1.6.5 精确性 1μl（50μl，0.4mm管嘴）； 3.1.6.6 残余体积 100μl（管路总体积≤800μl）； 3.2 标准配套软件 3.2.1 仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式； 3.2.2 智能化安全监控设置：具备测量数据自动保存，断电后恢复，分液位置及分液量错误报警等功能； 3.2.3 智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置； 3.2.4软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡以及内置自动分液器的冲洗、分液操作，可实现同步分液和信号测量功能，满足多步骤快速动力学反应的需要； 3.2.5 可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线； 3.2.6具有强大的结果报告输出功能， xls, pdf, txt and xml 格式，一键输出 excel.PDF 表格，支持报告email 发送； 3.2.7软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序 | 1 | Thermo Scientific | 新加坡 |
| 5 | 台式高速冷冻离心机 | AllegraX-30R | 1.功能 主要用来分离液相非均一系的混合物，在生物实验中常用于蛋白、核酸、细胞、病毒、血液等样品的分离 2.配置清单 2.1 主机一台，最高转速18000rpm，最大相对离心力29756 ×g； 2.2 30×2mL定角转头一个，最高转速16000rpm，最大相对离心力28674 ×g； 2.3 4×400mL水平转头一个，最高转速4700rpm，最大相对离心力4255×g： 2.4 2×3 块微孔板酶标仪转头，最高转速3000rpm，最大相对离心力1107×g； 3.技术指标 3.1 最高转速18,000 rpm；最大相对离心力29,756×g； 3.2 最大容量1600ml，可选配24*2ml生物转子； 3.3 可选配经第三方认证的生物安全转头 3.4 分离样本范围为0.25 ml -1600ml； 3.5 转子经第三方测试机构 CAMR, Porton Down, UK 或 USARMIID, Ft. Detrick, MD, U.S.A.认证达到防生物污染要求； 3.6 微机控制，数字显示，触摸式按键操作； 3.7 能重现运行条件程序储存：50 个； 3.8 温度设置范围为-20C至40C，采用非CFC冷冻剂（R134A）； 3.9 高效的制冷系统，至少包括 RapidTemp（快速模式）和ECO（节能模式），一键操作； 3.10 可在10min内降温至4℃； 3.11 最高转速时转子温度可保持4°C； 3.12 冷凝器：片式冷凝器； 3.13 可自动默认上次实验设定的温度、运行曲线等； 3.14 自带稳压功能，220-240v内自动稳压； 3.15 腔盖采用双机电锁门机制； 3.16 升/降速率选择：10个/ 10个； 3.17 智能化控制系统，电源中断自动启动转子驱动装置进行减速； 3.18 一键停止功能； 3.19 设置锁定功能； 3.20 自动打开腔盖功能，离心运行结束后，自动打开腔盖； 3.21 数字显示；实时 RPM/RCF 互换读数显示； 3.22 在离心过程中可更改运行参数； 3.23 时间设定范围：最小≤10 秒，最大≥99 小时 59 分钟 59 秒；或持续； 3.24 运行方式：定时运行、保持运行、脉冲运行； 3.25 具有连续离心功能：，当时间设定小于0或大于9小时59分钟的运行时间自动启动无限连续离心功能；； 3.26 噪音55 dBA 3.27 30×2mL 定角转头1 个，最高转速16000rpm，最大相对离心力28674×g； 3.28 4×400mL 水平转头1 个，最高转速4700rpm,最大相对离心力4255×g，配备 250ml、50ml、15ml 适配器各1 个， 400ml 离心瓶4 个，250ml 离心瓶8 个； 3.29 2×3 块微孔板酶标仪转头1 个，最高3000rpm,最大相对离心机1107×g | 1 | BECKMAN COULTER | 德国 |
| 6 | 多模式热红质联用分析系统（热重-红外-质谱联用仪） | TGA2+Nicolet iS50+Trace 1600-ISQ 7610 | 1.功能 1.1 热重分析功能：热重分析可以测量样品在不同温度下的质量变化情况，通过监测样品的质量变化，可以了解样品的热稳定性、热分解特性等信息。 1.2 红外分析功能：红外分析可以通过测量样品在红外波段的吸收和散射来获得样品的结构和成分信息。通过红外分析，可以确定样品中有机和无机化合物的种类。 1.3 质谱分析功能：质谱分析可以通过测量样品中的离子质量和相对丰度来确定样品的分子结构和成分。通过质谱分析，可以确定样品中有机和无机化合物的种类和相对含量。 1.4 热重-红外-质谱联用仪将热重、红外和质谱三种分析技术有机地结合在一起，可以在同一台仪器上实现对样品的多方面分析。通过联用这三种分析技术，可以更全面地了解样品的性质、组成和结构信息，为科学研究和工业应用提供重要的分析手段。 2.配置清单 2.1 热重分析仪 1 台 2.2 红外分析仪 1 台 2.3 气相色谱仪 1 台 2.4 质谱仪 1 台 2.5 连接接口 1 套 2.6 控制软件 1 套 2.7 控制电脑 1 套（I7，16G 内存，256G固态硬盘，1T 机械硬盘） 2.8 配套系统 1 套 2.9 配套耗材，色谱柱≥3 根，包括非极性、弱极性、强极性各1根，进样器隔垫50个，进样针5根，石墨密封环20个，玻璃2ml样品瓶200个，高纯氦气钢瓶及减压阀≥1 套，热分析坩锅≥300个。 3.技术指标 3.1 热重分析仪部分 3.1.1天平量程：1000mg；精度：1ug 3.1.2仪器结构：水平结构，横式炉体 3.1.3热天平：微量精密电子天平，校准方式：内置砝码自动校准，内置砝码数量≥2 个；天平室有恒温水浴保护；内置气体控制器，可实现三路气体自动切换 3.1.4坩埚支架：陶瓷杆加托盘结构，内嵌热电偶 3.1.5最高测试温度： 1100℃；最低测试温度：24℃；最快升温速率：200℃/min（线性可控）；温度准确度：±1℃；温度精度：±0.4℃； 3.1.6天平测量准确度： 0.005%；天平测量精度： 0.0025%； 3.1.7能够实现逸出气体采集，输送至气质联用仪 3.2 红外光谱仪部分 3.2.1 Thermofisher Nicolet iS50傅里叶变换红外光谱仪干涉仪采用平面镜磁悬浮式驱动或空气悬浮驱动，具有13万次/秒自动准直功能；保证长时间与瞬时运行的精确度和准确度。 3.2.2 Thermofisher Nicolet iS50傅里叶变换红外光谱仪的光谱范围：7,800~350cm-1，可拓展至28000-10cm-1。 *3.2.3 Thermofisher Nicolet iS50傅里叶变换红外光谱仪的光谱分辨率：≥0.09cm-1（全光谱范围）。 灵敏度：信噪比（4cm-1 分辨率，1分钟，峰-峰值）：≥65000:1（小余 7.89×10-6 AU）；Thermofisher Nicolet iS50傅里叶变换红外光谱仪采用230 档高精度连续可调光阑； 3.2.4 Thermofisher Nicolet iS50傅里叶变换红外光谱仪的ASTM 线性度指标：对 0.0%T 的偏离≤0.07%T； *3.2.5 快速扫描（@ 16 cm-1 ,32 cm-1）：65 张光谱/秒（可至90,130 张光谱/秒）； 波数精度：0.005cm-1； 数据接口：USB3.0； Thermofisher Nicolet iS50傅里叶变换红外光谱仪内置高灵敏度 DTGS 检测器； 3.2.6 Thermofisher Nicolet iS50傅里叶变换红外光谱仪的热重联用模块采用KBr 窗片气体池，配备≥1.5 米可全程加热气体传输管线，管线的耐受温度≥320℃； 3.3 气质联用仪-气相色谱仪部分 3.3.1 系统性能指标：保留时间重现性：＜0.0008min；峰面积重现性：＜0.3% RSD； 3.3.2 柱温箱 3.3.2.1 操作温度范围：最小室温以上3℃，最大450℃；温度控制精度：≤0.1℃； 3.3.2.2 程序升温：32 阶／33 平台，最高升温速率≥125℃／min； 3.3.2.3 多孔柱箱；柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，＜4min （室温22℃时）；温度稳定性：≤0.01℃/1℃； 3.3.3 电子压力控制器 3.3.3.1 压力范围：0-1050kPa（152psi）；最大分流比：12500:1； 3.3.3.2 全程压力控制精度：≤0.001psi； 3.3.4 分流不分流进样口 3.3.4.1 进样口即时联接模块设计；进样口设定 300℃时，进样口顶部温度小于100℃；最高操作温度：400℃； 3.3.4.2 兼容大体积进样功能，进样量0-50µL；可为反吹模式，兼容柱前、柱中以及柱后反吹； 3.4 气质联用仪-质谱仪部分 3.4.1 离子源 3.4.1.1 无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度≥350℃； 3.4.1.2 具备除源加热器之外的独立透镜加热器；具有独立的 RF 透镜，具有防止四极杆污染的功能； 3.4.1.3 精确调节的灯丝发射电流0-350µA； 3.4.2 可加热S型弯曲的离子光学通道：在离子源和四极杆之间配备可加热S型弯曲的离子轨道； 3.4.3 四极杆质量分析器 3.4.3.1 全金属钼主四极杆，惰性；质量范围：1.2-1100 u；电离能量范围：0-150ev；分辨率：全质量范围内单位质量分辨；扫描速度：≥20000 u/s； 3.4.3.2 采集速率：SIM 模式，采集速率≥240 scans/sec；全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97 scans/sec； 3.4.4 气质接口：气质接口温度可调，最高温度≥400℃； 3.4.5 灯丝：双灯丝设计；双灯丝同时支持 EI 模式和CI模式； 3.4.6 检测器系统：配置离轴10 kV 打拿极、离散打拿极电子倍增器和静电计，动态线性范围＞107（0-110 μA）；线性动态范围≥9 个数量级； 3.4.7 真空系统：配备高真空大抽速分子涡轮泵，空气冷却，单入口分子涡轮泵抽速≥300L/s(He)；前级机械泵抽速≥3.3m3 /h； 3.4.8 灵敏度（使用He气做载气）：EI 全扫描，1pg/µL八氟萘进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 4000:1 (mass 272，RMS)；仪器检出限（IDL）≤0.6 fg，（10 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间 ≥99％）； 4 软件 4.1 数据采集及数据处理； 4.2 至少具有棒状、轮廓及和单位质量数扫描模式采集数据； 4.3 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描(>100 组)等扫描形式； 4.4 可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益，指定调谐文件进行控制； 4.5 标配最新 NIST23 谱库； 4.6 支持自建谱库，客户根据自身应用，建立自己需求的谱库； 4.7 具有excel版本数据库功能，带保留时间，可直接导入仪器方法中建立SIM采集方法，无需做任何修改； 4.8 数据库终身免费； 5 控制电脑一套：配备 CPU：i7以上，16G 内存，256G固态硬盘，1T 机械硬盘,2个18 寸显示屏，1G 独立显存显卡； 6 稳压电源UPS，≥5KVA，断电保护≥10分钟； | 1 | METTLER TOLEDO Thermofisher Scientific | 瑞士&美国 |
| 7 | 高分辨共聚焦显微拉曼光谱仪 | inVia Reflex | 1.功能 主要用于各种生物纳米材料/二维材料/无机有机高分子材料等的鉴定。可在紫外到近红外的光谱范围内测量物质的拉曼光谱，具有超高灵敏度、分辨率和重复性；共聚焦显微功能可保证高空间分辨率。仪器具有较高整体性和稳定性，具有较高的自动化程度，操作方便、扩展灵活。包括多波长激光光源、高分辨率光栅、研究级显微镜系统、软件及数据库系统和计算机系统等。 2.配置清单 2.1 532nm（激发波长）激光器1套 2.2 632.8nm（激发波长）激发器1套 2.3 785nm（激发波长）激光器1套 2.4 激光扩束器3套 2.5 光谱仪主机1台 2.6 光栅1200刻线1块，1800刻线1块 2.7 CCD探测器1个 2.8 高稳定性研究级正置显微镜1台 2.9 10X目镜1套 2.10 物镜：5X、20X、100X物镜，50X长焦物镜1套 2.11 全套软件包1套 2.12 带光栅尺反馈控制系统的XYZ三维自动平台1套 2.13 高空间分辨快速拉曼扫描成像模块1套 2.14 灵活三维扫描臂1个 3.技术指标 3.1 激光器 3.1.1 532nm（激发波长）激光器，激光器功率50 mW； 3.1.2 632.8nm（激发波长）激光器,激光器功率17 mW； 3.1.3 785nm（激发波长）激光器，激光器功率300 mW； 3.1.4 各波长均使用两片Edge瑞利滤光片和一片用于去除等离子线的干涉滤光片，仪器阻挡激光瑞利散射水平≥1014。检验标准：使用表面抛光的单晶硅做样品，同时观测激光线和硅拉曼峰（520 cm-1），位于0 cm-1的激光线强度≤硅的520cm-1 强度的3倍，X50或X100倍物镜，狭缝大小为正常实验状态； 3.1.5 不同激发波长采用自由空间激光入射光路； 3.1.6 激光光路采用计算机控制全自动切换波长； 3.1.7 各波长均配有激光扩束器； 3.1.8 使用激光等离子滤光片（干涉滤光片），在拉曼全谱扫描范围内，无等离子线；检验条件：100%激光功率照在抛光的单晶硅表面，曝光时间60秒，累加次数3次，X50或X100倍物镜，狭缝大小为正常实验状态； 3.1.9 计算机控制激光多级衰减片可达16级； 3.2 光谱仪 3.2.1 光谱仪设计：无像散，单级光谱仪，系统总通光效率＞40%； 3.2.2 激光器不内置于仪器当中； 3.2.3 高灵敏度：硅三阶峰（约在1440 cm-1）的信噪比≥40:1，并能观察到四阶峰；检测条件：使用单晶硅片，波长532 nm，激光到达样品功率10mW，狭缝宽度（或针孔）≤50μm，可使用≥1800线高分辨光栅，曝光时间100秒，累加次数3次（或曝光时间60秒，累加次数5次），binning等于1，显微镜头为X50或X100倍； 3.2.4 光谱范围：200nm-1100nm，全光谱范围内可快速连续扫描，无接谱。其中：532nm（激发波长）激光器，光谱范围：100-9000cm-1；632.8nm（激发波长）激光器，光谱范围：100-6000cm-1；785nm（激发波长）激光器，光谱范围：100-3500cm-1； 3.2.5 不同波长瑞利滤光片自动切换，转台采用光栅尺反馈控制系统 3.2.6 光谱分辨率：≤1 cm-1；检验标准：使用氖灯作为信号源，1800线高分辨光栅，测试585nm发光线，其半高全宽≤1波数（FWHM≤1cm-1）； 3.2.7 光栅使用1200（NIR）、1800（Vis）刻线/毫米高分辨率光栅，并能软件控制自动转换；并能实现光栅连续转动的全谱扫描方式。配置两块光栅覆盖全波段 3.2.8 光谱重复性：≤±0.05cm-1；采用光栅尺反馈控制系统控制光栅的精确定位和重复性；检验标准：使用表面抛光的单晶硅做样品，采用50X物镜，1800刻线/毫米光栅，扫描范100-4000cm-1，重复50次；观测硅拉曼峰（520cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.05cm-1；光栅不转动时（静态取谱）520峰中心位置重复性≤±0.02cm-1； 3.2.9 切换不同的激发波长可自动聚焦透镜组，每个透镜的拉曼信号透过率≥95%； 3.2.10 CCD探测器：紫外和近红外同时增强深耗散层型CCD探测器，像素为1024×256，响应范围：最小200nm，最大1100nm，半导体制冷到-70℃。最短积分时间≤0.001秒 3.3 智能控制功能 3.3.1 切换波长时，采用计算机控制全自动切换激光器、滤光片、光栅等光学元件； 3.3.2 自动准直激光到样品的激发光路、样品至探测器的拉曼信号传递光路； 3.3.3 自动定期仪器状态校准、自动调节准直光路；厂家工程师在可通过互联网远程调整及优化； 3.3.4 自动拉曼信号强度校正功能：内置标准白光光源，软件自动校准拉曼光强度； 3.3.5 自动波长校准功能：内置标准氖灯光源，自动实现全光谱自动校准； 3.3.6 拉曼信号采集模式与白光照明模式可自动切换； 3.4 共聚焦技术 3.4.1 数字化针孔真共聚焦显微技术（数字化控制狭缝和CCD区域）； 3.4.2 软件控制自动调整狭缝大小，在10-1000μm范围内连续可调； 3.4.3 空间分辨率：在100X镜头下，使用532nm激发波长测试单晶硅片，横向分辨率≤0.4μm，光轴方向纵向分辨率≤1.5μm，共聚焦深度连续可调； 3.5 共聚焦显微镜 3.5.1 高稳定性研究级进口正置显微镜； 3.5.2 10X原装目镜，22mm视野范围； 3.5.3 物镜：5X/NA≥0.12、20X/NA≥0.40、100X/NA≥0.85，50X长焦物镜NA≥0.50； 3.5.4 显微镜厂家原装透射和反射柯勒照明； 3.5.5 彩色摄像头，可安全观察激光光斑，在计算机上显示存储图像； 3.6 数据库具有谱库检索和建库功能，并提供无机物、有机物高分子数据库； 3.7 全套软件包 3.7.1 适配Windows系统的光谱专业软件包，包括仪器控制、数据采集、计算和处理及曲线拟合等各项功能。内置扫描控制及数据处理软件，并基于以下指标实时进行数据分析和成像： 3.7.1.1 某一个拉曼信号的强度； 3.7.1.2 拉曼信号特定范围强度的综合信息； 3.7.1.3 成分含量分布信息高分辨图像； 3.8 拉曼成像功能模块 3.8.1 配置带光栅尺反馈控制系统的XYZ三维自动平台 3.8.1.1 XYZ自动平台，扫描范围：X110 mm ，Y75 mm，Z20mm； 3.8.1.2 最小步长0.05μm ； 3.8.1.3 配备手动操作杆，可软件自动控制驱动； 3.8.1.4 可对样品测量部位自动定位并进行拉曼成像，进行分散的多点、线、面扫描和共聚焦深度的扫描成像； 3.8.1.5 采用光栅尺反馈控制系统自动控制克服反向间； 3.8.2 高空间分辨快速拉曼扫描成像 3.8.2.1 快速实时拉曼成像，适用于多种激发波长； 3.8.2.2 点光斑模式； 3.8.2.3 多变量化学计量学统计数据分析软件包； 3.8.2.4 具备超快拉曼/PL成像功能，扫描速度≥1000张光谱/秒； 3.8.2.5 具备预扫描功能，对倾斜弯曲等样品进行自动聚焦扫描成像； 3.8.3 三维扫描臂 3.8.3.1 可进行水平光路和垂直光路拉曼测试； 3.8.3.2 可通过 XYZ 自动平台控制三维扫描臂精确移动，实现在样品不移动的情况下进行高精度原位拉曼/PL成像，扫描范围：X110 mm，Y75mm，Z20 mm；最小步长0.05 μm； 3.8.3.3 可兼容高空间分辨快速扫描拉曼成像，及激光实时聚焦成像技术，适合表面不平整样品和动态样品的实时聚焦测试及快速成像； 3.8.3.4 适用于大型且不易移动的样品或体系，如低温装置或反应釜等原位装置； 3.9 国产配套 3.9.1 光学防震平台1.5×1.2米，台面螺孔及阵列：M6（2525）mm； 3.9.2 稳压电源UPS，5KVA，断电保护10分钟； 3.9.3 计算机 WIN11 正版软件 1 套，intel Q670 芯片组，1G 独立显存显卡，i7 处理器、16G 内存、固态 256G+机械 4T硬盘、27寸液晶显示器，可观察和存储显微镜下的白光像。 | 1 | Renishaw plc | 英国 |
| 8 | 多模式成像定量分析系统 | 0dysseyM | 1.功能 主要用于多重定量蛋白表达检测，信号转导研究中蛋白修饰如蛋白磷酸化检测，基因过表达或敲降后对目的蛋白的调控研究，CRISPR编辑效率评估，In-Cell Western高通量检测蛋白表达，病毒载量如病毒核衣壳蛋白表达的检测，胰岛素效价评估，高通量药物筛选，凝胶迁移率EMSA实验检测核酸蛋白相互作用研究，组织切片成像检测，器官成像研究，蛋白芯片/蛋白阵列研究，考染胶、银染胶、核酸胶及蛋白胶检测等。 2.配置清单 2.1 多模式成像定量分析系统主机1台 2.2 成像及分析软件各1套 2.3 工作站1台 2.4 试剂盒≥2套 3.技术指标 3.1 多模式成像定量分析系统主机 3.1.1 检测通道：18 个； 3.1.2 激光器光源指标： 3.1.2.1 种类：4 种独立波长特异性的固态荧光激光器；数目：4 个； 3.1.2.2 波长峰值：685nm，波长带宽：± 5nm，功率：功率≥450 mW； 3.1.2.3 波长峰值：785nm，波长带宽：± 5nm；功率≥1.2W； 3.1.2.4 波长峰值：520nm，波长带宽：±5nm；功率≥50 mW； 3.1.2.5 波长峰值：488nm，波长带宽：±5nm；功率≥30 mW； 3.1.2.6 激光器使用寿命 ≥20,000小时； 3.1.3 LED 光源指标：RGB 透射光源，RGB反射光源，LED功率：300-700W；使用寿命：50,000 小时； 3.1.4 检测器指标，检测器：两种，至少包括 sCMOS+CCD， CCD 像素≥200 万，CMOS像素500 万 3.1.4.1 CCD 像素尺寸：6.45μm，低噪音 CCD，热电制冷-30℃； 3.1.5 成像面积：25 cm×18 cm； 3.1.6 扫描分辨率：5-100μm； 3.1.7 焦距：-1.0-5.0 mm，步进精度：≤0.1mm； 3.1.8 动态范围：6 个数量级 ； 3.1.9 符合科学杂志需求的 protocol：7种； 3.1.10 近红外荧光染料标记成像试剂：20 种； 3.1.11 具有In-Cell Western 功能：专业分析软件内置 Z' 因子分析功能，软件内置多种孔类型分析模板，模板数量≥7 种；也可自定义分析，提供 In-cell Westerns 标准 Protocol：数量9 种，支持 In-cell Westerns 孔板类型：6-1536 标准微孔板； 具备孔板适配器，单次可容纳4 块标准微 孔板； 3.1.12 具有组织切片分析功能，具备玻片适配器，单次可扫描12个尺寸7.5cm×2.5cm 的标准玻片； 3.1.13 EMSA 分析：具备研究蛋白和核酸相互作用功能，可用红外荧光标记替代同位素标记； 3.1.14 具有监控上样、转膜功能：至少包括指示上样差异、监控上样过程、指示转膜差异功能、监控转膜等功能 3.2 成像及分析软件 3.2.1 软件系统：2 套，同时具备仪器控制和数据统计学分析功能； 3.2.1.1 自动进行数据统计学分析功能，能直接得到 Bar 图和散点图，分析时间：≤5min； 3.2.1.2 自动进行共同线性范围验证功能：时间：≤5min； 3.2.1.3 自动进行均一化分析功能：种类：≥3 种；时间：≤5min； 3.2.1.4 自动进行抗体验证功能：时间：≤5min； 3.2.1.5 自动进行最佳上样量范围验证功能：时间：≤5min； 3.2.1.6 具备分析过程及分析结果直接发送至科学期刊邮箱功能； 3.2.1.7 权限管理：项目数据分组管理功能； 3.2.1.8 自动调节扫描强度功能：可自动得出最佳扫描结果； 3.2.1.9 软件调节图片明亮度、对比度时条带原始灰度值不发生改变； 3.2.1.10 扫描时可得到不同通道叠加的荧光图片； 3.2.2 提供免费在线培训； 3.2.3 网络协议：支持 TCP/IP 协议； 3.3 工作站一台 3.3.1 系统Win10专业版，安装激活版Office 软件，CPU i7 8 核4GHz，16G 内存，1T 固态硬盘，2个可用千兆网络端口，显示器分辨率:3840×2160， 6G 显存的独立专业显卡，18 寸显示屏； 3.4 试剂盒 3.4.1 进口荧光试剂盒2 套：至少包含800CW 羊抗鼠二抗、680RD 羊抗兔二抗、总蛋白均一化试剂 3.5 稳压电源 UPS，5KVA，断电保护10 分钟； | 1 | Ll-COR Inc | 美国 |

附件（2）：售后服务计划（注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

	1.质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

	2.安装调试：在仪器到达用户指定地点7日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。仪器到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

	3.验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。若发现有损坏的零部件，我方将在3个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

	4.质保期：从最终验收完成之日起，设备质保期为3年。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

	5.响应时间：我方接到用户报修通知后，0.5小时响应，8小时内电话做出维修方案，如8个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后24个工作日到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复。

	6.优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于5次上门巡检服务。

	7.伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8.其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

地址：郑州市金水区东明路西农业路北正弘旗1幢

电话：0371-63876677     传真：/

售后服务联系人：翟大杰

中标通知书